| Subcampo o producto | Actividad de laboratorio | Norma | Procedimiento | Rango | Incertidumbre |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tiempo y frecuencia. Diferencia de escala de tiempo | Medición de diferencia de escala de tiempo mediante reloj local vs. UTC (ROA) | ROA-TF.002 | ROA-TF.002 | -1 s a 1 s | 1 ns |
| Tiempo y frecuencia. Diferencia de escala de tiempo | Medición de diferencia de escala de tiempo mediante reloj local vs. UTC | ROA-TF.011 | ROA-TF.011 | -1 s a 1 s | 8 ns​ para predición de t = 20 dias 4 ns para t medio = 5 días |
| Tiempo y frecuencia. Diferencia de escala de tiempo | Medición de diferencia de escala de tiempo mediante reloj remoto vs. UTC (ROA) | ROA-TF.013 | ROA-TF.013 | -1 s a 1 s | 6 ns |
| Tiempo y frecuencia. Diferencia de escala de tiempo | Medición de diferencia de escala de tiempo mediante reloj remoto vs. UTC | ROA-TF.014 | ROA-TF.014 | -1 s a 1 s | 11 ns para predición de t = 20 dias 8 ns para t medio = 5 días​ |
| Tiempo y frecuencia. Frecuencia | Medición de la inestabilidad en frecuencia de patrones de frecuencia. Diferencia de tiempo de doble batido. Mediante patrón de frecuencia local | ROA-TF.001 | ROA-TF.001 | 5 Mhz | 3,2E-15 Hz/Hz​ a 1E-13 Hz/Hz​ |
| Tiempo y frecuencia. Frecuencia | Medición de la inestabilidad en frecuencia de patrones de frecuencia. Diferencia de tiempo de doble batido. Tiempo medio de 1 a 1000 s. Mediante patrón de frecuencia local | ROA-TF.001 | ROA-TF.001 | 10 MHz | 3,2E-15 Hz/Hz a 1E-13 Hz/Hz |
| Tiempo y frecuencia. Frecuencia | Calibración para patrones de frecuencia de cesio. Medida de fase/tiempo. Tiempo promedio: 1 día. Mediante patrón de frecuencia local | ROA-TF.004 | ROA-TF.004 | 5 MHz 10 MHz | 1,5E-14 Hz/Hz 1,5E-14 Hz/Hz |
| Tiempo y frecuencia. Frecuencia | Calibración remota mediante GPS en modo COMMON VIEW. Tiempo promedio: 1 día. Mediante patrón de frecuencia remoto | ROA-TF.009 | ROA-TF.009 | 1 Hz 10 MHz | 2,5E-14 Hz/Hz 2,5E-14 Hz/Hz |
| Tiempo y frecuencia. Frecuencia | Calibración de fuentes de frecuencias . Medida de frecuencia. Tiempo promedio: 1000 s. Mediante fuente de frecuencia general | ROA-TF.016 | ROA-TF.016 | Onda senoidal: 1E-3 a 1E+5 Hz​ ​1E+5 a 1,3E+9 Hz​ Onda cuadrada: 1E-3 a 1E​+3 Hz 1E+3 a1,3E+9 Hz​​​ | 2E-7/f ​ 2E-12 2E-9/f 2E-12​ |
| Tiempo y frecuencia. Frecuencia | Calibración de medidores de frecuencia. Medida directa. Tiempo promedio: 1000 s. Mediante medidor de frecuencias | ROA-TF.018 | ROA-TF.018 | 1 Hz a 10000 Hz 100000 Hz a 8E+7 Hz | 2E-11 Hz/Hz a 2E-7 Hz/Hz 2E-11 Hz/Hz |
| Tiempo y frecuencia. Intervalo de tiempo | Calibración de fuentes de periodo. Contador de intervalo de tiempo. Velocidad de subida: > 0,1V/ns. Mediante fuente de periodo | ROA-TF.019 | ROA-TF.019 | 1E-9 s a 1000 s | 1 ns |
| Tiempo y frecuencia. Intervalo de tiempo | Calibración de fuentes de ancho de pulso. Contador de intervalo de tiempo. Velocidad de subida: > 0.1 V/ns . Mediante fuente de anchura de pulso | ROA-TF.020 | ROA-TF.020 | 1E-8 s a 1 s | 1 ns |
| Tiempo y frecuencia. Intervalo de tiempo | Calibración de fuentes de diferencia de tiempo. Contador de intervalo de tiempo. Velocidad de subida: > 0.5 V/ns. Mediante una fuente de diferencia de tiempo | ROA-TF.021 | ROA-TF.021 | 1E-9 s a 1 s | 0,5 ns |
| Tiempo y frecuencia. Intervalo de tiempo | Calibración de medidores de periodo. Generador de pulsos. Velocidad de subida: > 0,1 V/ns. Mediante medidor de periodos | ROA-TF.025 | ROA-TF.025 | 1E-7 s a 1 s | 1 ns |
| Tiempo y frecuencia. Intervalo de tiempo | Calibración de medidores de ancho de pulso. Generador de pulso. Velocidad de subida: > 0,1 V/ns. Mediante medidor de anchura de pulso | ROA-TF.029 | ROA-TF.029 | 1E-8 s a 1 s | 1 ns |
| Tiempo y frecuencia. Intervalo de tiempo | Calibración de fuentes de tiempo de subida/bajada. Contador de intervalo de tiempo. Velocidad de subida: > 0,1V/ns. Mediante funte de subida/bajada | ROA-TF.031 | ROA-TF.031 | 1E-9 s a 1s | 1 ns |
| Tiempo y frecuencia. Intervalo de tiempo | Calibración de fuentes de retardo. Contador de intervalo de tiempo. Velocidad de subida: > 0,5 V/ns . Mediante fuente de retardo | ROA-TF.037 | ROA-TF.037 | 1E-9 s a 1 s | 1 ns |